
福   建   省   节   能   中   心
福建省节能中心关于实验室能效测试
分析设备预询价公告

我中心实验室拟采购能效测试分析设备，现公开向社会征集预算报价，欢迎符合条件的供应商提供本项目报价。具体事项公告如下：

一、采购项目名称

泵机组能效测试分析仪、电机系统能效测试分析仪。
二、采购项目内容及要求
（一）电机系统能效测试分析仪

1.检测电动机运行效率、负载率等运行经济性参数。

2.能根据GB/T 12497-2006自动判定电动机运行经济性。

3.具备单瓦计、双瓦计、三瓦计等多种检测方法。

4.具备完善的电动机基础数据库，可增加电动机基础参数记录，内置数学模型，可自动生成电动机工作特性曲线。

5.具备绘制动态相序矢量图的功能。

6.设备具备智能操作系统，仪器软件可升级。

7.支持无线通讯，可与其他测试通用设备测试系统通讯。

8.相关参数要求：

（1）电流：二次量程：（0～5）A，精度不低于0.5级；

一次量程：（50～500）A，精度不低于0.5级。

（2）电压：量程：（50～750）V，精度不低于0.5级。

（3）功率因数：量程：0.1～1.0，精度：绝对误差≤±0.01。

（4）三相有功功率：量程：（0～650）kW，精度1.5%。 

（二）泵系统能效测试分析仪

1.具备热力学、水力学两种方法检测水泵运行效率、吨·百米耗电量等运行经济性参数。

2.能根据GB/T16666-2012自动判定泵机组运行经济性。

3.配备“温度、压力取样一体化装置”和专用开孔器，便于现场检测。

4.设备具备智能操作系统，仪器软件可升级。

5.支持无线通讯，可与电动机测试系统等通讯。

6.相关参数要求：

（1）流量：量程：（0～250）m³/h，精度不低于1.5级。

（2）压力：入口量程：（-0.1～+0.1）MPa，精度不低于0.5级；出口量程：（1.0～10）MPa，精度不低于0.5级。

（3）温度：量程：（5～95）℃，精度：±1.0℃。

7、温差探头应具备省级计量部门出具的温差测试证书〔量程：（－0.5～5.0）℃，精度：±0.002℃〕。

（三）其他要求

设备采购完成后，供应商应提供设备合格检定校准证书，安排技术人员到中心现场进行至少为期一周的实操培训。

三、供应商要求

1.报价单位应为具有独立法人资格的合法企业或相关机构，具备履行合同所必需的专业技术能力。

2.本次报价仅作为最高限价设定的参考报价，不作为评标的依据。

3.报价人应具有良好的信誉，能够严格遵守国家有关法律、法规和规章，信用状况良好，参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在招标投标活动和审计工作中无欺诈、腐败行为以及其他违法违规行为。

四、报价文件要求

（一）填写《福建省节能中心实验室能效测试分析设备预询价单》（见附件）。各潜在供应商报价应不高于25万元，否则视为无效报价。

（二）提供营业执照复印件、法人身份证复印件，有委托代理人的一并提供委托书和委托代理人身份证复印件。

（三）报价应包括设备首次检定校准费用、现场培训费用和快递等其他一切费用。
（四）上述资料均需加盖报价供应商单位公章，装订成册后加盖骑缝章。所有资料用信封密封，在信封封口处加盖公章，不满足上述要求的报价文件视为无效报价文件。

五、报价时间要求

报价文件截至11月15日17时前送达或寄送至我中心。 

六、联系方式

联 系 人：陈女士，0591-87677913
地    址：福州市鼓楼区洪山园路68号福建节能大厦六层

技术处
附件：福建省节能中心实验室能效测试分析设备预询价单

福建省节能中心

2024年11月11日
附件

福建省节能中心实验室能效测试分析设备
预询价单
报价供应商：（盖章） 

联系人：
联系方式：                

    年    月    日

	序号
	项目名称
	需求

数量
	单位
	总价（万元）

	1
	泵机组能效测试分析仪
	1
	套
	

	2
	电机系统能效测试分析仪
	1
	套
	


备注：报价应不高于25万元，否则视为无效报价



